| PAKIET 1 – Homogenizator Warunki ogólne: 1. Wymagana jest oferta na całe urządzenie z wyposażeniem. Zamawiający nie dopuszcza ofert na urządzenie bez wymaganego wyposażenia. 2. Gwarancja: minimum 24 miesiące 3. Termin dostawy: do 8 tygodni od daty wystawienia zamówienia 4. Wymagane są: dostawa opisanego urządzenia wraz z wniesieniem na IIIP piętro w budynku ( budynek posiada windę towarową ), instalacja i uruchomienie, szkolenie pracowników i pomoc techniczna przez cały okres gwarancji i pogwarancyjny przez podmiot posiadający autoryzację producenta na ww. czynności. 5. Serwis roczny i kalibracja sprzętu minimum dwa razy w okresie gwarancyjnym 6. Instrukcja obsługi w języku polskim 7. Bezpłatne wsparcie techniczne dotyczące urządzenia 8. Warunki płatności: Przelew w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury obejmującej zrealizowany etap dostawy. 9. Do oferty należy załączyć: a) oświadczenie oferenta, że urządzenie jest fabrycznie nowe. Wyklucza się urządzenie demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub modyfikowane. b) foldery/prospekty oferowanego urządzenia potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów technicznych (preferowany język polski, dopuszczony język angielski). c) umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług serwisowych– wymagane załączenie aktualnej autoryzacji producenta urządzenia na wykonywanie napraw gwarancyjnych na terenie Polski lub oświadczenie o jej posiadaniu d) certyfikat CE lub certyfikat producenta potwierdzający zgodność z parametrami ( jeśli dotyczy ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia i ilość | Minimalne wymagania techniczne |
| 1. | Homogenizator laboratoryjny – 1 zestaw | - Homogenizator laboratoryjny umożliwiający dyspersję mieszanin w zakresie objętości próbek co najmniej od 1 ml do 2000 ml. - Zakres prędkości obrotowej urządzenia co najmniej od 3 000 do 24 000 obr / min, kontrola prędkości bezstopniowa za pomocą pokrętła, odczyt na wyświetlaczu LED - Możliwość programowania czasu pracy - Możliwość pomiaru temperatury w próbce (z zastosowaniem specjalnego narzędzia dyspergującego) oraz odczyt jej na wyświetlaczu LED z rozdzielczością co najmniej 0,1 °C - Możliwość nastawy maksymalnej temperatury medium. Funkcja wyłączenia urządzenia w przypadku przekroczenia zadanej temperatury medium, zabezpieczająca przed jego przegrzaniem (z zastosowaniem specjalnego narzędzia dyspergującego, wyposażonego w sondę temperatury) - Wyświetlacz kodów ostrzegawczych oraz kodów błędów informujący co najmniej o: niewłaściwym zamocowaniu narzędzia, przegrzaniu urządzenia, niewłaściwej pracy silnika, przeciążeniu. - Silnik o mocy wyjściowej minimum 400 W - Możliwość czyszczenia narzędzi dyspergujących bez konieczności ich demontażu - Możliwość podłączenia homogenizatora do komputerem za pomocą portu USB oraz funkcji bluetooth - Poziom hałasu bez narzędzia dyspergującego nie większy niż 70 dB - Waga urządzenia bez narzędzia dyspergującego nie większa niż 3,5 kg - Bezawaryjna praca przy temp. otoczenia co najmniej 38 °C i wilgotności względnej nie mniejszej niż 80% - Klasa ochrony wg DIN EN 60529 - Certyfikat CE - Na wyposażeniu narzędzie dyspergujące ze stali nierdzewnej, pozwalające na homogenizację mieszanin o objętości w zakresie co najmniej od 10 ml do 1 500 ml - Na wyposażeniu statyw wraz z zaciskiem krzyżowym, do stabilnego zamocowania homogenizatora. Wysokość statywu w zakresie od 70 do 80 cm. |

| PAKIET 2 – rotor do wirówki model Rotina 380R firmy Heltich Warunki ogólne: 1. Wymagana jest oferta na rotor pasujący do posiadanej przez Zamawiającego wirówki model Rotina 380R firmy Heltich 2. Gwarancja: minimum 24 miesiące 3. Termin dostawy: do 6 tygodni od daty wystawienia zamówienia 4. Wymagane są: dostawa opisanego urządzenia wraz z wniesieniem na IIIP piętro w budynku ( budynek posiada windę towarową ), instalacja i uruchomienie. 5. Instrukcja obsługi w języku polskim 6. Warunki płatności: Przelew w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury obejmującej zrealizowany etap dostawy. 7. Do oferty należy załączyć: a) oświadczenie oferenta, że urządzenie jest fabrycznie nowe. Wyklucza się urządzenie demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub modyfikowane. b) foldery/prospekty oferowanego urządzenia potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów technicznych (preferowany język polski, dopuszczony język angielski). |
| --- |
| Lp. | Nazwa odczynnika | Minimalne wymagania techniczne |
| 1. | Rotor do wirówki – 1 sztuka | Minimalne wymagania techniczne: Rotor wychylny 2- miejscowy wraz z 2 metalowymi zawieszkami i adapterami, pozwalający na jednoczesne wirowanie co najmniej: - 10 szt. mikropłytek wielodołkowych lub - 2 płytek typu deep-well lub - 2 płytek PCR 96-dołkowych przy max. RCF nie mniejszym niż 2.390 x g i max. prędkości co najmniej 4000 rpm. Max. czas hamowania z użyciem niniejszego rotora nie dłuższy niż 23 sekundy, max. czas przyspieszania nie dłuższy niż 30 sekund. Rotor, zawieszki oraz adaptery autoklawowalne Zarówno rotor jak i zawieszki muszą być trwale oznaczone: numerem seryjnym, maksymalną dopuszczalną liczbą cykli lub datą upływu terminu przydatności do stosowania. |

| PAKIET 3 – autoklaw laboratoryjny z demineralizatorem Warunki ogólne: 1. Wymagana jest oferta na całe urządzenie z wyposażeniem. Zamawiający nie dopuszcza ofert na urządzenie bez wymaganego wyposażenia. 2. Gwarancja: minimum 24 miesiące 3. Termin dostawy: do 8 tygodni od daty wystawienia zamówienia 4. Wymagane są: wykonanie do 2 m podłączy wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych do urządzeń w wyznaczonym przez Wykonawcę miejscu, dostawa opisanego urządzenia wraz z wniesieniem na IIIP piętro w budynku ( budynek posiada windę towarową ), instalacja i uruchomienie, szkolenie pracowników i pomoc techniczna przez cały okres gwarancji i pogwarancyjny przez podmiot posiadający autoryzację producenta na ww. czynności. 5. Serwis roczny i kalibracja sprzętu minimum dwa razy w okresie gwarancyjnym 6. Instrukcja obsługi w języku polskim 7. Bezpłatne wsparcie techniczne dotyczące urządzeń 8. Warunki płatności: Przelew w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury obejmującej zrealizowany etap dostawy. 9. Do oferty należy załączyć: a) oświadczenie oferenta, że urządzenie jest fabrycznie nowe. Wyklucza się urządzenie demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub modyfikowane. b) foldery/prospekty oferowanego urządzenia potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów technicznych (preferowany język polski, dopuszczony język angielski). c) umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług serwisowych– wymagane załączenie aktualnej autoryzacji producenta urządzenia na wykonywanie napraw gwarancyjnych na terenie Polski lub oświadczenie o jej posiadaniu d) certyfikat CE lub certyfikat producenta potwierdzający zgodność z parametrami ( jeśli dotyczy ) e) komplet dokumentów koniecznych i wystarczających do zarejestrowania urządzeń w UDT. |
| --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia i ilość | Minimalne wymagania techniczne |
| 1. | Autoklaw z demineralizatorem i akcesoriami – 1 zestaw | Wymagania techniczne: - autoklaw wolnostojący, z pionową, cylindryczną komorą sterylizacyjną o średnicy powyżej 40 cm. - głębokość komory sterylizacyjnej z zakresu 45- 50cm. Dostęp do komory sterylizacyjnej na wysokości nie większej niż 80 cm. -Pojemność użytkowa 50l (+/- 5l). Możliwość jednoczesnej sterylizacji co najmniej 62 butelek o pojemności 250 ml lub co najmniej 8 butelek o pojemności 1000 ml lub co najmniej 5 butelek o pojemności 2000 ml. -Dwuścienna komora sterylizacyjna wykonana z polerowanej elektrolitycznie stali nierdzewnej. -Obudowa ze stali malowanej proszkowo, łatwej do utrzymania w czystości. -Zintegrowany generator pary z funkcją automatycznego pobierania wody z sieci zewnętrznej. Wymagane jest aby elementy grzejne wytwornicy pary nie miały kontaktu z wodą. -Funkcja automatycznego czyszczenia generatora pary. -Brak elementów grzejnych w komorze autoklawu. -Zintegrowany kondensator pary z możliwością nastawy temperatury. -Możliwość programowania temperatury sterylizacji co najmniej w zakresie 98OC – 135OC. -Na wyposażeniu czujnik referencyjny pozwalający na pomiar temperatury sterylizowanego płynu. -Termoblokada zgodna z IEC 61010-2-43 zabezpieczająca użytkownika przed poparzeniem gorącą cieczą. -Możliwość programowania czasu sterylizacji co najmniej w zakresie od 1 – 90 minut. -Co najmniej 22 programy sterylizacji. Co najmniej 10 programów chronionych hasłem. -Włącznik czasowy pozwalający na uruchomienie sterylizatora w czasie nieobecności użytkowników poprzez podanie daty oraz godziny. -Automatyczne sterowanie mikroprocesorowe. Wymagane jest sterowanie autoklawu przy pomocy przekaźników optoelektronicznych gwarantujących trwałość i niezawodność urządzenia. -Zintegrowany nadzór nad procesem sterylizacji z automatyczną analizą błędów. -Programy do sterylizacji płynów, instrumentów i odpadów mikrobiologicznych. -Wyświetlacz LCD umieszczony w miejscu widocznym dla osoby obsługującej przy zamkniętej i otwartej pokrywie autoklawu. -Dotykowy panel sterowania z funkcją automatycznej archiwizacji i eksportu danych do pamięci USB. Wymagany jest dostęp do co najmniej 200 ostatnich cykli sterylizacji oraz zapis każdego kolejnego cyklu pracy w oddzielnym pliku w formacie PDF. -Wymagana jest możliwość zapisu archiwum przeprowadzonych cykli sterylizacji lub jego kopii na komputerze zewnętrznym. -Automatyczne zamykanie pokrywy komory bez stosowania systemów pneumatycznych. Pokrywa bez wystających uchwytów. -Wymagany jest 2-stopniowy system zamykania pokrywy z zabezpieczeniem chroniącym przed przytrzaśnięciem ręki. -System suszenia próżniowego oraz frakcjonowanej próżni wstępnej z możliwością programowania parametrów. -Na wyposażeniu autoklawu dwa kosze druciane ze stali nierdzewnej (w tym jeden z pełnym dnem) o wysokości nie mniejszej niż 25 cm każdy. -Na wyposażeniu demineralizator wody wodociągowej z konduktometrem dla potrzeb generatora pary. Wymagany jest serwis dostawy / odbioru zużytego złoża wymiennego w ciągu do 2 dni roboczych od zgłoszenia. -Złącze RS 485 lub RS232 umożliwiające podłączenie autoklawu do komputera. -Możliwość instalacji autoklawu w wersji poziomej, z pokrywą otwieraną do przodu bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych i ingerencji producenta. -Niskie koszty eksploatacji autoklawu: pobór mocy do 4 kW. -Niskie zużycie wody demineralizowanej: średnio poniżej 4,0 l/cykl -Zasilanie 3N~400V/50Hz -Autoklaw w wersji pionowej nie może przekraczać wymiarów zewnętrznych 75 x 60 cm (szerokość x głębokość) z zamkniętą oraz otwartą pokrywą. |